附件1： 
巴中市精神卫生中心（巴州区第二人民医院）
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附件2：              采购清单

1、项目内容概述：
  我院因工作需要，需为血透室透析水处理系统进行一次大修，此次维修的最高限价为5万元。我院透析水处理系统品牌为：金宝CWP 60 WRO 62型主要部件如下
	设备名称
	数量
	机器部件目前配置
	机器部件目前配置品牌
	机器部件目前配置规格
	更换数量
	备注

	砂罐
	1
	石英砂
	//
	2-10
	200公斤
	金宝专用

	碳罐
	1
	活性炭
	JACOBI
	 HS-D
	100公斤
	金宝专用

	树脂罐
	1
	树脂
	漂莱特
	C100E
	200升
	金宝专用

	反渗系统
	1
	反渗透膜
	陶氏+世韩
	4040+4021
	3组
	金宝专用

	反渗系统
	
	加长型布水器
	//
	//
	3套
	加长型

	机箱
	1
	金宝原厂部件
	//
	//
	1套
	

	控制系统
	1
	金宝原厂部件
	//
	//
	1套
	金宝专用

	砂罐、碳罐、树脂罐反冲洗控制系统
	3
	金宝原厂部件
	//
	//
	3套
	金宝专用



2、维修技术要求
（一）此次主要维修内容（实质性要求）
  更换砂罐里面石英砂，碳罐里面活性炭，树脂罐里面树脂，反渗系统的反渗透膜、加长型布水器，机箱，检修控制系统和反冲洗控制系统。
（二）技术参数要求
（1）使用滤料品牌、型号与该机器现有品牌、型号一致、保证质量与数量。
（2）余氯硬度满足YY0572-2015标准。总氯≤0.1mg/l硬度≤17mg/l。
（3）机箱尺寸外观和原厂一致，更换时需要将旧的拆下，然后在安装新的。
（4）砂罐、碳罐、树脂罐的控制器升级成带记忆功能的，更换砂罐、碳罐、树脂罐控制器里面的转子和簧片。
[bookmark: 供应商的资格声明]附件3：                   响应函
致：     
我方全面研究了“   ”的采购文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权     代表我方                    
    全权处理本项目投标的有关事宜。
1、 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。
二、一旦我方成交，我方将严格按照采购文件规定的所有要求向
采购人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。
三、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对采购文件内容质疑的权利。
四、响应有效期：自递交响应文件之日起90天。
五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。
我方完全同意按照采购文件的相关规定。
供应商名称（公章）：
通讯地址：
法定代表人（或授权代表）签字：
联系电话：
日期：     年  月  日
[bookmark: _Toc16866]附件4：                   承诺函
致：     
作为参加本次谈判采购活动（项目名称：     ）的供应商，现郑重承诺：
1、 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的
条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判采购文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
八、我公司完全同意采购文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商名称：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年  月  日


附件5： 
               2022年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：         
我单位现参与        ，并作出如下承诺：
我单位2022年依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。


供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年  月  日





附件6：健全的财务制度的证明材料承诺函
承诺书
致：     
作为参加本次采购活动（项目名称：      ）的供应商，现本公司郑重承诺：
本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚。
特此承诺。


投标人名称：


法定代表人（或授权代表）签字：


日期：  年  月  日






[bookmark: _Toc22794]附件7： 

法定代表人授权委托书

致：     

法定代表人    授权委托     为我的代理人，参加贵单位组织的      的响应。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
代理人无转委托权，本授权书自     年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）： 

日期:    年  月  日

附：代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）

年   月   日


